14-08-2024 r.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE DO SPECYFIKACJI

| Dotyczy: Zapytanie ofertowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nr sprawy: 737/SZSJU/24

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Zadanie 1

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu kardiochirurgicznego gdzie materiał obłożenia wykonany jest z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) zgodnie z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 49g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150 cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 132 kPa i na mokro min. 126 kPa (zgodnie z EN 13938-

1). Chłonność włókniny badania wg EN ISO 9073-6: 110 ml/m2 – pozostałe parametry zgodnie z opisem?

Zamawiający wyraża zgodę , dopuszcza.

Inspektor

mgr Teresa Wąsowska-Olejko